ODYOLOJİK TEK ODALI ÇİFT CİDARLI SESSİZ KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kabin her türlü tetkikin yapılmasına uygun olacak şekilde tamamı dekape saçtan imal edilmiş olmalıdır.

2.Kabin elektrostatik boyalı olmalıdır. Kabinin iç yüzeyinde  delikli saç kullanılmalıdır.

3.Kabinin iç yüzeyinde kullanılan dekape  sac 1.2   mm   olmalıdır.

4.Çift  cidarlı kabin   duvar  kalınlığı   10 cm lik duvardan   meydana  gelmeli ve iki duvar arasında 10 cm lik boşluk olmalıdır.

6.Kabin paneller halinde olmalı ve paneller birbirine geçmelidir. Yerinde montajı yapılarak sessiz kabin haline getirilmelidir.

7.Kabinin kapısı kapatıldıktan sonra yankılanma olmamalıdır.

8.Sessiz kabinin kapıları tekerlekli ve sedye hastasının girebileceği ölçüde olmalıdır. Sedyeli veya tekerlekli hastaların girişi için rampa sistemi olmalıdır.

9.Kabinde kullanılan cam özel izolasyona sahip olmalıdır. Çift cam kullanılarak imal edilmiş olmalıdır. Pencere ölçüleri en az 700 X 700 mm olmalıdır.

10.Kabin içinde hava - kemik yolu kulaklıklarının asılabileceği askılık olmalıdır.

11.Kabinden bağımsız odyometre cihazının konabileceği büyüklükte kendi malzemesinden imal edilmiş ve aynı boyalı olan masa bulunmalıdır.

12.Kabinin içerisinde aydınlatma tertibatı bulunmalıdır. 220 volt aydınlatma sistemi tavanda panel içine gizlenmiş olmalıdır.

13.Kabinin elektrik tesisatı görünür olmamalıdır. Lambalar ve elektrik prizlerinin ayrı ayrı tesisatı olmalıdır.

14.Kabin içindeki elektrik tesisatı kabloları paneller içerisine gizlenmiş olup buat içerisinde birleştirilmelidir.

15.Sesiz kabinin yapılacak binanın elektrik tesisatından kabinin üzerindeki buata veya power  ile giriş yapılmalıdır.

16.Kabinde 2 adet havalandırma kanalı bulunmalıdır. Biri temiz havayı kabinin içerisine üflemeli diğeri kirli havayı dışarı atmalıdır.

17.Havalandırma sistemi özel olarak imal dilmiş susturucularla monte edilmelidir.

18.Kabinin içerinde serbest alan testi yapılabilmesi için 2 adet hoparlör giriş yeri bulunmalıdır.

19.Hoparlör ve oyuncak sisteminin sağ ve sol kısmını kontrol etmek amacıyla odyometrenin
amplifikatörü ve oyuncak sistemi kontrol kutusu arasında iletişim kurmak için 2 adet hoparlör
fişi ve iki adet oyuncak fişi veya kablosu olmalıdır. Panel üzerinde operatör tarafında kolay kullanılabilecek iki adet butonları olmalıdır.

20.Bu cihazların bağlanabilmesi için kabinin içinde ve dışında JAK panel sistemi olmalıdır.

21.Panel sisteminin üstünde giriş isimleri belirtilmelidir.

22.Kabin çift cidarlı olmalıdır.

23.Kabinin dış ölçüleri 2600 mm X 2600 mm yerden yüksekliği 2650 mm olmalıdır.

24.Kabinin iç ölçüleri 2000 mm X 2000 mm derinlik 2000 mm olmalıdır

25.Kapı 800 mm X 1900 mm olmalıdır

26. İzolasyon değerleri 125 -36 dp  ,250 -40,5 dp  , 500HZ-43,9 dp , l000hz-52,1,  2000hz -54,8dp ,4000hz 55,0 dp ,8000hz -58,1 dp   olmalıdır.

27. Kabinin kapısı özel menteşelerle kabine tutturulmuş olmalı, mekanik sistemle kapanan özel olarak metalden imal edilmiş olmalıdır. İki adet kapısı olmalıdır biri içeri doğru açılmalı diğeri dışarıya doğru açılmalıdır.

28. Kabin kapısı manyetik veya mekanik sistemli olmalı ve istendiğinde kolaylıkla açılıp, kapanabilmelidir. Ayrıca kapının iç kısmında herhangi bir olumsuzluk durumunda hastanın dışarıya çıkmasını sağlayan özel bir acil çıkış butonu mutlaka olmalıdır.

29. Kabin üzerinde her türlü odyometrik cihazı taşıyabilecek nitelikte kumanda panosu olmalıdır. Kumanda panosu üzerinde en az 8 adet stereo, 8 adet mono jack yuvası olmalıdır.

30. Kabin en az 5 cm. lik lastik takozlar üzerine monte edilmelidir.

31.Kabinin panosu ve kabin aynı renk malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

32. Kabinin iç zemini halı veya silinebilen özel PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.

33.Kabin mevcut odyolojik ürünlerle bağlantısı yapılarak çalışır durumda teslim edecektir.

34. Üretici firmanın veya distribütör firmanın Teknik Servis Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi  bulunmalıdır.

35. İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini tamamlamış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T:C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

36. Teklif edilen kabinin yurtiçindeki referanları ihale dosyasında sunulacaktır.Bu referanslardan en az 5i üniversite hastanelerinden ve eğitim araştırma hastanelerinden alınmış referans mektupları olacaktır.

37. Firma sessiz kabine ait  TUBİTAK  ve TSE  test raporlarını ihale komisyonuna ihale sırasında sunmalıdır.

38. Teklif edilen sessiz kabin 2 yıl fabrika garantisine sahip olmalı ve 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedekparça garantisi olmalıdır.