ODİOLOJİK TEK CİDARLI SESSİZ KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kabin her türlü tetkikin yapılmasına uygun olacak şekilde tamamı dekape saçtan imal edilmiş olmalıdır.

2.Kabin elektrostatik boyalı olmalıdır. Kabinin iç yüzeyinde  delikli saç kullanılmalıdır.

3.Kabinin iç yüzeyinde kullanılan dekape saç 1.2   mm   olmalıdır.

4.Tek cidarlı kabin duvar kalınlığı 15 cm lik duvardan meydana gelmelidir.

5.Kabin paneller halinde olup paneller birbirine geçmelidir. Yerinde montajı yapılarak sessiz kabin haline getirilmelidir.

6.Kabinin kapısı kapatıldıktan sonra yankılanma olmamalıdır.

7.Sessiz kabinin kapıları tekerlekli sandalyeli hastasının girebileceği ölçüde olmalıdır

8.Kabinide kullanılan cam özel izolasyona sahip olmalıdır. 2 adet çift cam kullanılarak imal edilmiş olmalıdır. Pencere ölçüleri en az 700 x 700 mm olmalıdır.

9.Kabin içinde hava kemik yolu kulaklıklarının aşılabileceği askılık olmalıdır.

10.Kabinden bağımsız odyometre cihazının konabileceği büyüklükte  Dkp sacdan imal edilmiş masa bulunmalıdır.

11.Kabinin içerisinde aydınlatma tertibatı bulunmalıdır.220 volt aydınlatma sistemi tavanda panel içine gizlenmiş olmalıdır.

12.Kabinin elektrik tesisatı görünür olmamalıdır. Lambalar ve elektrik prizlerinin ayrı aynı tesisatı olmalıdır.

13.Kabin içindeki elektrik tesisatı kabloları paneller içerisine gizlenmiş olup buat içerisinde birleştirilmelidir.

14.Kabinde 2 adet havalandırma kanalı bulunmalıdır biri temiz havayı kabinin içerisine üflemeli diğeri kirli havayı dışarı atmalıdır.

15.Havalandırma sistemi özel olarak imal edilmiş susturucularla monte edilmelidir.

16.Odyometre ve problarının  bağlanabilmesi için kabinin içinde ve dışında JACK panel sistemi olmalıdır.

17.Panel sisteminin üstünde giriş isimleri belirtilmelidir.

18.Kabin Tek cidarlı olmalıdır

19.Kabinin dış ölçüleri 1500 mm X 1500 mm yerden yüksekliği 2350 mm olmalıdır.

20.Kabinin iç ölçüleri 1200 mm X 1200 mm yükseklik 2000 mm olmalıdır.

21.Kapı 800 mm X 1900 mm olmalıdır.

22.Kabinin ağırlığı  800 - 1000 kg olmalıdır.

23.Ses izolasyon değerleri uluslararası strandartta olmalıdır.

24.Kabinin  kapısı özel menteşelerle kabine tutturulmuş olmalı  mekanik veya manyetik veya elektronik sistemle  kapanan    özel olarak metalden   imal edilmiş olmalıdır.

25. Kabin kapısı manyetik ve mekanik sistemli olmalı ve istendiğinde kolaylıkla açılıp, kapanabilmelidir. Ayrıca kapının iç kısmında herhangi bir olumsuzluk durumunda hastanın dışarıya çıkmasını sağlayan özel bir acil çıkış butonu mutlaka olmalıdır.

26. Kabin en az 5 cm’ lik lastik takozlar üzerine monte edilmelidir.

27.Kabinin panosu ve kabin aynı renk malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

28. Kabinin iç zemini halı veya silinebilen pvc özel malzemeden yapılmış

29.Kabin  mevcut odyolojik ürünlerle bağlantısı yapılarak   çalışır durumda teslim  edecektir.

30.Sessiz kabin içinde yapılacak görültü ölçümü 32- 38 db geçmemelidir.

31. Üretici firmanın veya disbiritör firmanın Teknik Servis Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelesi bulunmalıdır.

32. Teklif veren firmanın  yurtiçindeki referansları ihale dosyasında sunulacaktır.Bu referanslardan en az 5 i üniversite hastanelerinden ve eğitim araştırma hastanelerinden alınmış referans mektupları olacaktır.

33- Firmanın sessiz kabine  ait  alınmış TUBİTAK VE TSE   test raporlarını ihale komisyonuna sunmalıdır.