ODİOLOJİK TEK CİDARLI SESSİZ KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kabin her türlü tetkikin yapılmasına uygun olacak şekilde tamamı dekape saçtan imal edilmiş olmalıdır.

2.Kabin elektrostatik boyalı olmalıdır. Kabinin iç yüzeyinde  delikli saç kullanılmalıdır.

3.Kabinin iç yüzeyinde kullanılan dekape saç 1.2   mm   olmalıdır.

4.Tek cidarlı kabin duvar kalınlığı 15 cm lik duvardan meydana gelmelidir.

5.Kabin paneller halinde olup paneller birbirine geçmelidir. Yerinde montajı yapılarak sessiz kabin haline getirilmelidir.

6.Kabinin kapısı kapatıldıktan sonra yankılanma olmamalıdır.

7.Sessiz kabinin kapıları tekerlekli ve sedye hastasının girebileceği ölçüde olmalıdır

8.Kabinide kullanılan cam özel izolasyona sahip olmalıdır. 2 adet çift cam kullanılarak imal edilmiş olmalıdır. Pencere ölçüleri en az 700 x 700 mm olmalıdır.

9.Kabin içinde hava kemik yolu kulaklıklarının aşılabileceği askılık olmalıdır.

10.Kabinden bağımsız odyometre cihazının konabileceği büyüklükte  Dkp sacdan imal edilmiş masa bulunmalıdır.

11.Kabinin içerisinde aydınlatma tertibatı bulunmalıdır.220 volt aydınlatma sistemi tavanda panel içine gizlenmiş olmalıdır.

12.Kabinin elektrik tesisatı görünür olmamalıdır. Lambalar ve elektrik prizlerinin ayrı aynı tesisatı olmalıdır.

13.Kabin içindeki elektrik tesisatı kabloları paneller içerisine gizlenmiş olup buat içerisinde birleştirilmelidir.

14.Kabinde 2 adet havalandırma kanalı bulunmalıdır biri temiz havayı kabinin içerisine üflemeli diğeri kirli havayı dışarı atmalıdır.

15.Havalandırma sistemi özel olarak imal edilmiş susturucularla monte edilmelidir.

16.Kabinin içerinde serbest alan testi yapılabilmesi için 2 adet hopörler giriş yeri bulunmalıdır.

17.Hopörler ve oyuncak sisteminin sağ ve sol kısmını kontrol etmek amacıyla odyometrisinin
amlifikatörü ve oyuncak sistemi kontrol kutusu arasında iletişi kurmak için 2 adet hoparlör
fişi ve  bir adet oyuncak fişi  girişli panel olmalıdır.

18.Bu cihazların bağlanabilmesi için kabinin içinde ve dışında JACK panel sistemi olmalıdır.

19.Panel sisteminin üstünde giriş isimleri belirtilmelidir.

20.Kabin içinde serbest alan ölçümü yapabilmek için kablo bağlantı hazırlıkları yapılmalıdır.

21.Kabin Tek cidarlı olmalıdır

22.Kabinin dış ölçüleri 2800 mm X 3050 mm yerden yüksekliği 2650 mm olmalıdır.

23.Kabinin iç ölçüleri 2500 mm X 2750 mm yükseklik 2000 mm olmalıdır.

24.Kapı 800 mm X 1900 mm olmalıdır.

25.Kabinin ağırlığı  yaklaşık 1500 - 2000 kg olmalıdır.

26.İzolasyon değerleri yaklaşık  125Hz’de 27,7 db, 250Hz’de 30,6 db, 500Hz’de 39,0 db, 1000Hz’de 43,8 db, 2000Hz’de 38,9, 4000Hz’de 36,6 db, 8000Hz’de 37,0 db olmalıdır.

27.Kabinin  kapısı özel menteşelerle kabine tutturulmuş olmalı  mekanik veya manyetik veya elektronik sistemle  kapanan    özel olarak metalden   imal edilmiş olmalıdır.

28. Kabin kapısı manyetik ve mekanik sistemli olmalı ve istendiğinde kolaylıkla açılıp, kapanabilmelidir. Ayrıca kapının iç kısmında herhangi bir olumsuzluk durumunda hastanın dışarıya çıkmasını sağlayan özel bir acil çıkış butonu mutlaka olmalıdır.

29. Kabin en az 5 cm’ lik lastik takozlar üzerine monte edilmelidir.

30.Kabinin panosu ve kabin aynı renk malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

31. Kabinin iç zemini halı veya silinebilen PVC özel malzemeden yapılmış olmalıdır.

32.Kabin  mevcut odyolojik ürünlerle bağlantısı yapılarak   çalışır durumda teslim   edecektir.

33.Sessiz kabin içinde yapılacak görültü ölçümü 32- 38 db geçmemelidir.

34. Üretici firmanın veya disbiritör firmanın Teknik Servis Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelesi bulunmalıdır.

35. Teklif veren firmanın  yurtiçindeki referansları ihale dosyasında sunulacaktır. Bu referanslardan en az 5 adet  üniversite hastanelerinden ve eğitim araştırma hastanelerinden alınmış referans mektupları olacaktır.

36.Firma sesszi kabine ait son bir yıl içinde alınmış TUBİTAK  test raporlarını ihale komisyonuna sunmalıdır.