OPERATÖR ODASI TEK HASTA ODASI ÇİFT CİDARLI SESSİZ KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kabin her türlü odyolojik tetkikin yapılmasına uygun olacak şekilde tamamı dekape saçtan imal edilmiş ve OPERATÖR ODASI TEK,HASTA ODASI ÇİFT CİDARLI  olacaktır.

- Kabin elektrostatik boyalı olmalıdır.

- Kabin iç yüzeyinde delikli saç kullanılmalıdır. Delikli saçlar panellere sabit olmalıdır.

- Kabinin içi yüzeyinde kullanılan dekape saçın kalınlığı 1.2mm olmalıdır.

- Delikli saçların 3mm delik çapıyla ve delikler arasında 4mm boşluk bırakılarak özel olarak imal edilmelidir.

- Çift cidarlı kabin duvar kalınlığı 10 cm’lik duvardan meydana gelmelidir.

- Kabinin panellerinin dış yüzeyinde kullanılan dekape saçın kalınlığı 1.2 mm olmalıdır.

- İç oda ile dış odanın (tavanları-yan duvarları ve kapıları) arasında 10cm lik boşluk bulunmalıdır.

- Kabin Dış Ölçüleri             :3350 x 4800 *2650 mm olmalıdır.

11.Kabin hasta odası İç Ölçüleri yaklaşık      :2750 x 2000*2000mm olmalıdır

12. Kabin operatör odası iç ölçüleri yaklaşık:3150*1600*2200mm olmalıdır.

13.Kapı Ölçüsü Yaklaşık           : 800 x 1900 mm olmalıdır.

14.Pencere Ölçüsü Yaklaşık   : 700 x 700 mm olmalıdır.

15.Kabinin yapılacağı odanın yerden yüksekliği minimum 2900mm olmalıdır.

16.Kabin 5cm kalınlığında lastik takozlar üzerine monte edilmelidir.

17.Kabinin tabanında özel ses izalosyonlu malzeme kullanılmalıdır.

18.Kabin paneller halinde olup panellerin birbirine geçmelidir ve yerinde montajı yapılarak sessiz kabin haline gelmelidir.

19.Kabinin panellerinde dekape saç dışında farklı bir metal kullanılmamalıdır.

20.Kabinin kapısı kapatıldıktan sonra yankılanma olmamalıdır.

21.Kabin girişinde özel menteşelerle kabine tutturulmuş mekanik veya manyetik sitemle kapanan hasta odasında 2 adet  ve operatör odasında 1 adet ses izolasyonlu kapı olmalıdır.

22.Kabinin kapısının iç kısmında hastanın acil çıkış yapmasını sağlayan acil çıkış butonu olmalıdır.

23. Sessiz kabinin kapıları tekerlekli ve sedyeli hastanın girebileceği ölçülerde olmalıdır. Özel rampa sistemi olmalıdır.

24.Kabinin kapısında kullanılan dekape saçın kalınlığı en az 1.2 mm olmalıdır.

25.Kabin kapısı özel menteşelerle kabine tutturulmuş olacak mekanik veya manyetik sistemle kapanan özel olarak metalden imal edilmiş kapısı olmalıdır.

26.Kabinde çift taraflı ses geçirmez akustik pencere olmalıdır.

27. Kabin içerisinde en az 4 adet kulaklık, hasta cevap butonu, talk back mikrofonu ve kemik yolu vibratörü askılığı olacaktır.

28.Kabinden bağımsız odyometri cihazının konabileceği büyüklükte profilden imal edilmiş çekmeceli masa bulunmalıdır.

29.Kabinin iç zemini  halı veya PVC kaplı olmalıdır.

30.Kabin içinde aydınlatma tertibatı olmalıdır. (220 Volt) Aydınlatma sistemi tavanda panel içine gizlenmiş olmalıdır.

31.Kabinin elektrik tesisatı görünür olmamalıdır.

32.Kabinin içerisinde açıkta görünen elektrik kablosu olmamalıdır.

33.Kabin içerisinde yerleştirilecek olan lambalar ve elektrik prizlerinin bağlantıları ayrı ayrı tesisatlandırılmalıdır.

34.Kabindeki prizlerin yuvaları panel içerisinde gömülü olmalıdır.

35. Operatör kabinde odyolojik cihazların çalışabilmesi için enaz 6 adet şebeke, en az 3 adet UPS elektrik prizi ve en az 1 adet data prizi olmalıdır. Hasta odasında ise en az 2 adet şebeke elektrik prizi olmalıdır.

36.Kabini üzerinde 2 adet havalandırma kutusu bulunmalıdır. Kutulardan biri temiz havayı kabinin içerisine üflemeli diğeri ise kabin içerisindeki kirli havayı dışarı atmalı.

37.Kabinin havalandırmalarını açıp kapamak için anahtar sistemi olmalıdır.

38.Havalandırma kutuları özel susturuculu odacıklara ve vibrasyon önleyici sisteme sahip olmalıdır. Özel olarak imal edilmiş susturucular havalandırma sistemine monteli olmalıdır.

39.Havalandırma kutularının boyutları en az 300x300x1700 mm dır.

40.Havalandırma kutularının dış yüzeyinde fan sistemlerinin randımanlı çalışabilmesi için delikli saç kullanılmalıdır.

41.Kullanılan havalandırma saatte en az 140m³ havayı temizleme kapasitesine sahip olmalıdır.

42.Odyolojik cihazların bağlanabilmesi için kabinin içinde ve dışında jack panel sistemi bulunmalıdır. Panel sisteminin üzerinde giriş isimleri belirtilmelidir.

43.Kabinin içerisinde serbest alan testi yapılabilmesi için 2 adet hoparlör giriş yeri ve oyuncak sistemi giriş yerleri olmalı ve bu sistemin ponoya bağlantısı olmalıdır.

44. Hoparlör ve oyuncak sisteminin sağ ve sol kısmını kontrol etmek amacıyla odyometrenin
amplifikatörü ve oyuncak sistemi kontrol kutusu arasında iletişim kurmak için 2 adet hoparlör
fişi ve iki adet oyuncak fişi veya kablosu olmalıdır. Panel üzerinde operatör tarafında kolay kullanılabilecek iki adet butonları olmalıdır.

45. TUBİTAK ve  TSE test raporları ihale sırasında sunulmalıdır.

46.Kabin; mevcut odyolojik cihazlara bağlantısı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

47.Üretici firmanın TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.

48. Teklif veren firmanın  yurtiçindeki referansları ihale dosyasında sunulacaktır.Bu referanslardan en az 5 i üniversite hastanelerinden ve eğitim araştırma hastanelerinden alınmış referans mektupları olacaktır.